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1. TUJUAN  
1.1. Instruksi Kerja ini disusun untuk memberikan petunjuk dalam pengoperasian dan perawatan alat Liofilizer yang digunakan di Laboratorium Imaging, Iradiasi, dan Kesehatan Radiasi agar sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu dan K3.

2. RUANG LINGKUP
2.1. Instruksi Kerja  ini menguraikan metodologi pengoperasian dan perawatan alat  Liofilizer di Laboratorium Imaging, Iradiasi, dan Kesehatan Radiasi

3. TANGGUNG JAWAB  
3.1. Manajer Laboratorium Imaging, Iradiasi, dan Kesehatan Radiasi bertanggungjawab terhadap penugasan personil dan pelaksanaan pengoperasian  alat Liofilisasi.
3.2. Staf Penyelia bertanggungjawab dalam penyeliaan terhadap pengoperasian alat Liofilisasi
3.3. Staf Pelaksana bertanggungjawab untuk melaksanakan pengoperasian  alat Liofilizer.
3.4. [bookmark: _Hlk226420003]PIC mutu bertanggungjawab atas pemantauan efektivitas penerapan Instruksi Kerja ini
 
4. DEFINISI  
4.1. Liofilizer adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan biologi dengan prinsip sublimasi / kering beku

5. REFERENSI
5.1. CHRIST, M. and OSTERODE, A.H. Operating Instruction for the Freeze Dreyer Unit Beta-1
5.2. American Association of Tissue Banks (AATB). (1996) Standards for Tissue Banks. p. 79

6. INSTRUKSI KERJA
6.1. Bahan dan Peralatan
6.1.1. Peralatan : Liofilizer, Laminair Air Flow Cabinet (LAFC)
6.1.2. Bahan : Sampel yang akan diliofilizer, rak liofilizer, piring liofilizer, alkohol 70%

6.2. Persiapan  
6.2.1. Perhatikan rekaman Penilaian Risiko Pengoperasian dan Perawatan Liofilizer
6.2.2. Gunakan pakaian keselamatan dan alat pelindung diri serta monitor radiasi perorangan (bila diperlukan) 
6.2.3. Periksa bahan dan unjuk kerja alat yang akan digunakan
6.2.4. Mengatur penempatan bahan dan peralatan yang dipakai sehingga mudah dalam pelaksanaan pekerjaan 
6.2.5. Memastikan suhu dan kelembaban ruangan laboratorium memenuhi ketentuan pengoperasian alat. 
6.2.6. Catat dalam Formulir Pencatatan Kondisi Ruang Laboratorium (F-BRIN-IIKR-01-01)
6.2.7. Periksa oli pompa vakum dan pastikan berada pada ½ - ¾ tanda garis batas.
6.2.8. Lakukan desinfeksi pada tabung liofilizer dan tutup akriliknya dengan alcohol 70%
6.2.9. Lakukan desinfeksi rak dan piringan sampel dengan alcohol 70%
6.2.10. Pastikan sampel yang akan diliofilisasi sudah beku (minimal 24 jam dalam deep freezer -80oC)

6.3. Pengoperasian 
6.3.1. Hubungkan kabel listrik liofilizer ke sumber listrik, lalu tekan switch hijau yang ada di bagian depan alat
6.3.2. Layar monitor alat akan menyala dengan tampilan sebagai berikut         
6.3.3. Putar tombol  bulat hijau sampai di gambar roda gigi lalu tekan tombol hijau tesebut. 
6.3.4. Putar tombol hijau sampai menu service lalu tekan tombol hijau tersebut.
6.3.5. Putar tombol hijau sampai menu Defrost lalu tekan tombol hujau tersebut
6.3.6. Putar tombol hijau sampai menu Drainase valve (posisi on pada layar) lalu buka penutup selang yang ada disamping kiri  alat untuk mengeluarkan air dalam tabung liofilizer. Biarkan air dalam tabung keluar semua kedalam beaker glass ukuran 500 ml yang sudah disiapkan sebelumnya.
6.3.7. Setelah semua air keluar semua tutup kembali selangnya. 
6.3.8. Tekan tombol bulat hijau hingga posisi on berubah pada layar berubah menjadi off
6.3.9. Tekan tombol panah tombol ON 
6.3.10. Biarkan selama 30 menit posisi Conditioning 
6.3.11. Setelah  30 menit Conditioning selesai,dilayar alat alat akan muncul menu load/unload
6.3.12. Masukkan sampel yang akan diliofilisasi kedalam rak liofilisasi.
6.3.13. Tutup tabung  alat liofilizer, tekan tombol start, lakukan proses liofilisasi selama 3 jam untuk amnion dan 18 jam untuk tulang allograft.
6.3.14. Setelah proses liofilisasi selesai tekan tombol aerate, tunggu sampai layar monitor alat menjadi tampilan berwarna putih dan muncul menu load / unload.
6.3.15. Angkat dengan hati-hati tabung liofilizer.
6.3.16. Keluarkan semua piring liofilizer yang berisi sampel dan letakkan dibawah Laminair Air Flow yang sudah dinyalakan sebelumnya.
6.3.17. Tekan tombol off lalu stop diamkan selama 10 menit
6.3.18. Setelah 10 menit di layar akan muncul menu standby
6.3.19. Tekan switch hijau yang ada di bagian depan alat
6.3.20. Memutuskan hubungan listrik dengan sumbernya
6.3.21. Pelaksana mengisi Formulir Pengoperasian dan Perawatan Liofilizer (F-BRIN-IIKR-039-001)        
    
6.4. Perawatan
6.4.1. Bersihkan setelah alat selesai digunakan
6.4.2. Periksa oli sebelum digunakan, Ganti oli bila sudah 1000 jam pakai atau oli sudah bergelembung
6.4.3. Pelaksana mengisi Formulir Pengoperasian dan Perawatan Liofilizer (F-BRIN-IIKR-039-001)

7. [bookmark: _Hlk226932237]REKAMAN
7.1. Data Formulir Pengoperasian dan Perawatan Liofilizer
7.2. Data Pencatatan Kondisi Ruang Laboratorium

8. DOKUMEN TERKAIT
8.1. F-BRIN-IIKR-039-001		: Formulir Pengoperasian dan Perawatan Liofilizer
8.2. F-BRIN-IIKR-01-01		: Formulir Pencatatan Kondisi Ruang Laboratorium
8.3. F-BRIN-14-01 Rev.01 	: Formulir Tindakan Untuk mengantisipasi Risiko dan Peluang
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Bagan Alir Instruksi Kerja Pengoperasian dan Perawatan Alat Liofilizer

	No.
	Proses
	Personil
	Mutu Baku

	
	
	Manajer Lab. Kedokteran Nuklir
	Pelaksana
	Penyelia
	 
	Keterangan

	
	
	
	
	
	Kelengkapan/ standar kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	1
	Menerima permintaan ELSA
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Memberiksan tugas pelaksanaan
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Persiapan bahan dan peralatan
	
	
	

	Jas Lab
Sandal Lab
Masker
Sarung Tangan

	1 jam
	
	

	4
	Pelaksanaan

	
	
	
	Liofilisasi
	3 jam 40 menit utk amnion
18 jam 40 menit untuk tulang allograft
	Log book
	

	5
	Selesai
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