	[image: ]
	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM KEDOKTERAN NUKLIR

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN 
IN VIVO IMAGING SYSTEM (IVIS)SPECTRUM
	No. Dok: IK-BRIN-LKN-001

	
	
	No. Edisi: 0

	
	
	No. Revisi: 0

	
	
	Tgl. Berlaku: 20 Oktober 2025

	
	
	Halaman : 17 dari  17



	[image: ]
	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM TEKNOLOGI RADIASI
	No. Dok : INSTRUKSI KERJA 001.003/IIKR

	
	
	No. Revisi/Terbitan: 0/0

	
	INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN 
IN VIVO IMAGING SYSTEM (IVIS)
	Tgl. Berlaku: 1 Agustus 2025

	
	
	Halaman : 18 dari 22



	[image: ]
	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI
	No. Dok : INSTRUKSI KERJA 005.003/KR

	
	
	No. Revisi/Terbitan: 0/0

	
	INSTRUKSI KERJA
PEMERIKSAN PETANDA TUMOR PROSTATE SPESIFIC ANTIGEN (PSA)
TEKNIK IMMUNO RADIO METRIC ASSAY (IRMA)
	Tgl. Berlaku: 1 Maret 2022

	
	
	Halaman : 0 dari 11



1. TUJUAN
1.1. Instruksi Kerja ini disusun untuk memberikan petunjuk dalam pengunaan Spektrofotometer dalam pembacaan absorbansi pada benda uji yang digunakan di Laboratorium Kedokteran Nuklir agar sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu dan K3

2. RUANG LINGKUP
2.1. Instruksi Kerja  ini menguraikan penggunaan spektrofotometer di Laboratorium Kedokteran Nuklir

3. TANGGUNG JAWAB  
3.1. Manajer Laboratorium Kedokteran Nuklir bertanggungjawab terhadap penugasan personil dan pelaksanaan penggunaan spektrofotometer, serta pemeliharaan rekaman
3.2. Penyelia bertanggungjawab dalam penyeliaan terhadap pengunaan spektrofotometer
3.3. Pelaksana bertanggungjawab untuk melaksanakan dalam penggunaan spektrofotometer, serta mencatat rekaman pengunaan spektrofotometer pada formulir alat
3.4. PIC mutu bertanggungjawab atas pemantauan efektivitas penerapan Instruksi Kerja ini
 
4. DEFINISI  
4.1. Spektrofotometer adalah suatu alat analisis kimia murni maupun terapan yang berfungsi untuk mengukur nilai absorbansi (penyerapan) atau transmitansi (penerusan) cahaya oleh suatu sampel (baik berupa larutan, film, maupun padatan) sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nilai absorbansi yang terukur digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dalam sampel, mengidentifikasi karakteristik material, atau menghitung parameter spesifik lainnya.


5. REFERENSI
5.1. User Guide Spectrophotometers UV Vis Cary 100/300/4000/5000/6000i/7000 Agilent
5.2. Manual Spectrometer Shimadzu

6. INSTRUKSI KERJA
6.1. Bahan dan Peralatan
6.1.1. Spektrometer Cary UV Vis dan Shimadzu
6.1.2. Tisu bersih
6.1.3. Benda uji
6.1.4. Pinset
6.1.5. Holder

6.2. Persiapan  
6.2.1. Perhatikan rekaman Penilaian Risiko pengunaan spektrofotometer
6.2.2. Gunakan pakaian keselamatan dan alat pelindung diri serta monitor radiasi perorangan (bila diperlukan) 
6.2.3. Periksa bahan dan unjuk kerja alat yang akan digunakan
6.2.4. Mengatur penempatan bahan dan peralatan yang dipakai sehingga mudah dalam pelaksanaan pekerjaan
6.2.5. Memastikan peralatan sudah terhubung dengan sumber listrik 
6.2.6. Memastikan suhu dan kelembaban ruangan laboratorium memenuhi ketentuan pengoperasian alat. Catat dalam Formulir Pencatatan Kondisi Ruang Laboratorium (F-BRIN-LTR-01-01)


6.3. Pelaksanaan
6.3.1. Spektrofotometer UV Vis Cary 100
6.3.1.1. Komputer dan spektrofotometer dihidupkan
6.3.1.2. Diamkan peralatan tersebut selama 10-15 menit sebelum digunakan
6.3.1.3. Klik Icon “Simple Read” untuk membuka Software spektrofotometer [image: Step 1]s
6.3.1.4. Tampilan layar software spektrofotometer akan terbuka seperti ini
 [image: Step 2]

6.3.1.5. Sebelum digunakan, software harus ditunggu 5-10 menit sampai statusnya berubah dari offline menjadi online pada bagian kiri atas layar software
[image: Step 3]
6.3.1.6. Pada bagian “setup” diklik untuk melakukan pengaturan panjang gelombang
[image: Step 4]

6.3.1.7. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian “Read at Wavelength” isi dengan panjang gelombang sesuai dengan benda uji yang digunakan atau bisa menggunakan fitur “Scan” untuk mengetahui panjang gelombang. Pastikan pada “Y Mode” pilih “Abs”. Selanjutnya klik “OK”
[image: Step 5]2
1



6.3.1.8. Tampilan kan muncul kembali seperti ini. Klik “Zero” agar mengatur nilai absorbansi menjadi 0,000
6.3.1.9. Pada layar akan muncul keterangan “zero” dengan nilai wavelength yang sudah dinput sebelumnya.
[image: Step 7]


6.3.1.10. Benda uji disiapkan dan dibersihkan dengan menggunakan tisu agar tidak ada kotoran yang menempel pada permukaan.
6.3.1.11. Penutup spektrofotometer dibuka, benda uji ditempatkan pada dudukan dengan menggunakan pinset/ holder yang tersedia.
6.3.1.12. Penutup spektrofotometer ditutup kembali, dan klik “Read” untuk membaca hasil absorbansinya
[image: Step 8]
6.3.1.13. Hasil nilai absorbansi yang muncul dicatat

6.3.2. Spektrofotometer Shimadzu
6.3.2.1. Spektrofotometer dinyalakan dengan menekan tombol yang ada dibelakang spektrofotometer.
6.3.2.2. Tunggu proses inisialisasi sampai selesai
[image: WhatsApp Image 2026-05-21 at 13.41.45]

6.3.2.3. Pilih “Photometric” dengan menekan tombol 1 untuk memulai pembacaan absorbansi benda uji
[image: WhatsApp Image 2026-05-21 at 13.41.54]


6.3.2.4. Masukan nilai panjang gelombang dengan menekan tombol “Go to WL” dan masukkan nilai wavelength sesuai dengan benda uji yang digunakan dan klik “Enter”.
[image: WhatsApp Image 2026-05-21 at 13.42.02]
6.3.2.5. Klik “Auto Zero” agar nilai absorbansi menjadi 0,000 sebelum memulai pengukuran
[image: WhatsApp Image 2026-05-21 at 13.42.38]
6.3.2.6. Benda uji disiapkan dan dibersihkan dengan menggunakan tisu agar permukaan benda uji bersih dari kotoran
6.3.2.7. Penutup spektrofotometer dibuka, dan masukkan benda uji ke dudukan dengan menggunakan pinset/ holder yang tersedia
[image: WhatsApp Image 2026-05-21 at 13.42.46]
6.3.2.8. Penutup spektrofotometer ditutup kembali dan tekan tombol “Read”
6.3.2.9. Nilai absorbansi benda uji yang muncul pada layar dicatat.

6.3.3. Penyelesaian
6.3.3.1. Tutup software dan kembali ke halaman utama. Pastikan tidak ada yang masih terbuka
6.3.3.2. Tombol power ditekan untuk mematikan spektrofotometer.
6.3.3.3. Area kerja dibersihkan dari tisu dan kotoran-kotoran saat proses pengukuran absorbansi

6.3.4. Perawatan
6.3.4.1	Sebelum digunakan, sumber listrik dan koneksi diperiksa. Pastikan semua koneksi terhubung dengan baik
6.3.4.2	Suhu dan kelembapan ruangan dicek
6.3.4.3	Bersihkan bodi luar spektrofotometer dengan kain lembut

7. REKAMAN 
7.1. Data Pengunaan Spektrofotometer
7.2. Data Pencatatan Kondisi Ruang Laboratorium

8. DOKUMEN TERKAIT 
8.1. F-BRIN-LKN-001-0xx	: Formulir Penggunaan Spektrofotometer
8.2. F-BRIN-LTR-01-01	: Formulir Pencatatan Kondisi Ruang Laboratorium
8.3. F-BRIN-14-01Rev.01 	: Formulir Tindakan Untuk mengantisipasi Risiko dan Peluang
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Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/dicetak (Uncontrolled when downloaded)
Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/dicetak (Uncontrolled when downloaded)
Bagan Alir Instruksi Kerja Penggunaan Spektrofotometer

	No.
	Proses
	Personil
	Mutu Baku

	
	
	Manajer Lab. Kedokteran Nuklir
	Pelaksana
	Penyelia
	 
	Keterangan

	
	
	
	
	
	Kelengkapan/ standar kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	1
	Menerima permintaan
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Memberiksan tugas pelaksanaan
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Persiapan bahan dan peralatan
	
	
	[bookmark: _GoBack]

	Jas Lab


	10 menit
	
	

	4
	Pelaksanaan

	
	
	
	Spektrofotometer
Benda Uji
Pinset
	1 Jam
	Log sheet
	

	5
	Selesai


	
	
	
	
	
	
	



Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/dicetak (Uncontrolled when downloaded)
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